
a（m

	）

	b（mm）

	c（mm）

	d（mm）

	e（mm）

	f（mm）

	g（mm）

	
	160×80
	160

	80

	10

	115

	75

	152-1
	76-1

	96×48
	96

	48

	12

	100

	43

	92-0.5
	45-0.5



第2比较控

	输出的比较方式

	6种

	112H

	[image: image39.bmp][image: image40.bmp][image: image41.bmp][image: image42.bmp]
	HYA1

	第1比较控制输出的灵敏度

	0~19999

	118H

	[image: image43.bmp][image: image44.bmp][image: image45.bmp][image: image46.bmp]
	HYA2

	第2比较控制输出的灵敏度

	0~19

	99

	11AH


	HH

	峰值判断门限值
	-19999~45000

	11CH
	
	[image: image50.bmp][image: image51.bmp][image: image52.bmp]
	ALL

	谷值判断门限值

	-19999~45000

	11EH



	tr

	数字滤波

	1~20

	134H
	
	[image: image80.bmp][image: image81.bmp][image: image82.bmp][image: image83.bmp]
	unit

	单位

	0~3

	136H

	[image: image84.png]


[image: image85.png]


[image: image86.png]



	Std

	判稳范围

	1~100

	138H

	[image: image87.bmp][image: image88.bmp][image: image89.bmp][image: image90.bmp]
	tr-d

	零位跟踪范围

	0~4
	13AH

	[image: image91.bmp][image: image92.bmp][image: image93.bmp]
	oA1

	报警设定值受密码控制选择

	注2
	13CH

	第三组参数


	符号

	名称

	内容

	取值范围

	地址

	[image: image94.bmp][image: image95.bmp][image: image96.bmp]
	Add
	仪表通讯地址

	0 ~ 99

	140H

	[image: image97.bmp][image: image98.bmp][image: image99.bmp][image: image100.bmp]
	bAud
	通讯速率选择

	注1
	142H

	[image: image101.bmp][image: image102.bmp][image: image103.bmp][image: image104.bmp]
	Jocs
	校验方式选择
	0~2
	144H

	[image: image105.bmp][image: image106.bmp][image: image107.bmp]
	ctd
	报警输出控制权选择

	注2
	148H

	[image: image108.bmp][image: image109.bmp]
	oP

	输出信号选择

	注3
	
	[image: image110.bmp][image: image111.bmp][image: image112.bmp][image: image113.bmp]
	bA-L
	变送输出下限

	-19999~45000
	
	[image: image114.bmp][image: image115.bmp][image: image116.bmp][image: image117.bmp]
	bA-H
	变送输出上限

	-19999~45000
	

	注1：0 ~ 3  顺序对应2400，4800，9600，19.2k。
注2：0对应OFF，1对应ON。

注3：0 ~ 2  顺序对应
[image: image118.png]


[image: image119.bmp][image: image120.bmp][image: image121.bmp]，[image: image122.bmp][image: image123.bmp][image: image124.bmp][image: image125.bmp]，[image: image126.bmp][image: image127.bmp][image: image128.bmp][image: image129.bmp]。
3参数设置说明

仪表的参数分为2组，每个参数所在组在《参数一览表》中列出。

★ 第1组 [image: image130.bmp][image: image131.bmp] 参数之后及第2组参数均受密码控制，未设置密码时不能进入

★ [image: image132.png]ouE



[image: image133.png]


、[image: image134.png]ouE



[image: image135.png]


、[image: image136.png]


[image: image137.png]


 参数是否受密码控制可以通过 [image: image138.png]


[image: image139.png]


 参数选择。

★ [image: image140.png]


[image: image141.png]


 设置为OFF时，不受密码控制；设置为ON时，若未设置密码，虽然可以进入、修改，但不能存入。

    进入参数设置状态后，若1分钟以上无按键操作，仪表将自动退出设置状态。
3.1比较控制输出比较值的设置方法

 比较值在第1组参数。

① 按住设置键 [image: image142.png]


 2秒以上不松开，进入设置状态，仪表显示 [image: image143.png]ouE



[image: image144.png]



② 单次按下 [image: image145.png]


 键可以顺序选择本组其它参数

③ 按 [image: image146.jpg]


 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修正位

④ 通过 [image: image147.jpg]


 键移动修改位，[image: image148.jpg]


 键增值、[image: image149.jpg]


 键减值，将参数修改为需要的值

⑤ 按 [image: image150.png]


 键存入修改好的参数，自动转到下一参数。若为本组最后1个参数，按 [image: image151.png]


 键后将转到本组第1个参数。

重复② ~ ⑤步，可设置本组的其它参数。

★  如果修改后的参数不能存入，是因为 [image: image152.bmp][image: image153.bmp][image: image154.bmp] 参数被设置为ON，使该参数受密码控制，应先设置密码。
3.2密码设置方法
当仪表处于测量状态时，可进行密码设置。

① 按住设置键 [image: image155.png]


 不松开，直到显示 [image: image156.png]ouE



[image: image157.png]



② 连续按下 [image: image158.png]


 ，切换到 [image: image159.bmp][image: image160.bmp]
③ 按 [image: image161.jpg]


 键进入修改状态，在 [image: image162.jpg]


 ，[image: image163.jpg]


 ，[image: image164.jpg]


 键的配合下将其修改为 [image: image165.png]


[image: image166.png]


[image: image167.png]


[image: image168.png]


[image: image169.png]


 

④ 按 [image: image170.png]


 键，密码设置完成

★  密码在仪表上电时或1分钟以上无按键操作时，将自动清零。


	3.3其它参数的设置方法

首先按密码设置方法设置密码

② 第1组参数中 [image: image171.bmp][image: image172.bmp] 参数之后的参数，在密码设置完成后，按 [image: image173.png]


 键可选择

③ 其它组的参数，通过按住设置键 [image: image174.png]


 不松开，顺序进入各参数组，仪表显示该组第1个参数的符号

④ 进入需要设置的参数所在组后，按 [image: image175.png]


 键顺序循环选择本组需设置的参数

⑤ 按 [image: image176.jpg]


 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位

⑥ 通过 [image: image177.jpg]


 键移动修改位，[image: image178.jpg]


 键增值，[image: image179.jpg]


 键减值，将参数修改为需要的值

★  以符号形式表示参数值的参数，在修改时，闪烁位应处于末位。

⑦ 按 [image: image180.png]


 键存入修改好的参数，并转到下一参数

重复④ ~ ⑦步，可设置本组的其它参数。

退出设置 ：在显示参数符号时，按住设置键 [image: image181.png]


 不松开，直到退出参数的设置状态。

[image: image182.png]


 控制输出比较值参数说明
每个控制输出比较值有3个参数，分别用于控制输出比较值、选择比较方式和比较值灵敏度。
· [image: image183.png]ouE



[image: image184.png]


、[image: image185.png]ouE



[image: image186.png]


分别为第1和第2控制输出比较值。

· [image: image187.bmp][image: image188.bmp]  为比较控制输出的目标值。

· [image: image189.bmp][image: image190.bmp][image: image191.bmp][image: image192.bmp] ~ [image: image193.bmp][image: image194.bmp][image: image195.bmp][image: image196.bmp]  分别为 2个选择比较方式。

· 所有的比较值都是对总值。

· 每个比较输出控制点与 [image: image197.bmp][image: image198.bmp][image: image199.bmp] ，[image: image200.bmp][image: image201.bmp][image: image202.bmp] ，[image: image203.bmp][image: image204.bmp][image: image205.bmp] 三个参数相关，

· 如果采用第3到第6种比较方式，还与 [image: image206.bmp][image: image207.bmp] 参数相关。 
[image: image208.bmp][image: image209.bmp][image: image210.bmp][image: image211.bmp] 、[image: image212.bmp][image: image213.bmp][image: image214.bmp][image: image215.png]


 ：第1点、第2点比较输出的比较值设定。

[image: image216.bmp][image: image217.bmp][image: image218.bmp][image: image219.bmp] 、[image: image220.bmp][image: image221.bmp][image: image222.bmp][image: image223.png]


 ：第1点、第2点比较输出的比较方式设定。
[image: image224.bmp][image: image225.bmp][image: image226.bmp][image: image227.bmp] 表示总值 > 比较值时,输出导通

[image: image228.jpg]=18

OFF




[image: image229.bmp][image: image230.bmp][image: image231.bmp][image: image232.bmp] 表示总值 < 比较值时,输出导通

[image: image233.jpg]=18

P fii—

OFF

=
=
(=3




    [image: image234.png]


[image: image235.png]


[image: image236.png]


[image: image237.png]


 表示总值与给定值 [image: image238.bmp][image: image239.bmp] 的正偏差 > 比较值时,输出导通

[image: image240.jpg]f=3I=s




   

    [image: image241.png]


[image: image242.png]


[image: image243.png]


[image: image244.png]


 表示总值与给定值 [image: image245.bmp][image: image246.bmp] 的负偏差 > 比较值时,输出导通

[image: image247.jpg]i
e
fie

f=3I=s

Au —





[image: image248.png]


[image: image249.png]


[image: image250.png]


[image: image251.png]


 表示 总值与给定值 [image: image252.bmp][image: image253.bmp] 的偏差绝对值  > 比较值时,输出导通

[image: image254.jpg]bl 4 f
bl 4 f

f=3I=s




    [image: image255.bmp][image: image256.bmp][image: image257.bmp][image: image258.bmp]表示总值与给定值 [image: image259.bmp][image: image260.bmp] 的偏差绝对值 < 比较值时,输出导通

[image: image261.jpg]bl 4 f
bl 4 f

f=3I=s





	· [image: image262.png]


[image: image263.png]


 、[image: image264.png]


[image: image265.png]


 第1点、第2点比较输出的灵敏度设定。
灵敏度为根据需要设定的输出恢复的外延区域, 可防止总值在比较值附近波动时造成输出频繁 ON,OFF。

· [image: image266.png]


[image: image267.png]


[image: image268.png]


 峰值判断门限值
当实时重量超过峰值门限值时进行新峰值比较，保留新的峰值直到重量重新超过峰值门限值时进行新峰值比较。
· [image: image269.png]


[image: image270.png]


[image: image271.png]


 谷值判断门限值
当实时重量低于谷值门限值时进行新谷值比较，保留新的谷值直到重量重新低于谷值门限值时进行新谷值比较。
[image: image272.png]


 参数说明
· [image: image273.bmp][image: image274.bmp] 系数

    系数为满度标定系数，出厂已标定，用户不做修改时，可实现无法码标定。
· [image: image275.png]


 量程
传感器量程为n个传感器量程之和，用户根据实际量程设定此参数，表示传感器的量程为 [image: image276.png]


。出厂设置为10000。
· [image: image277.bmp][image: image278.bmp][image: image279.bmp][image: image280.png]


 零点

     零点值范围为-19999~45000，出厂设置为0。

· [image: image281.png]


[image: image282.png]


[image: image283.png]


[image: image284.png]


 传感器灵敏度

     传感器的灵敏度单位为mv/v。出厂设置为2.0000。

· [image: image285.bmp][image: image286.bmp][image: image287.bmp][image: image288.bmp] 小数点位置

    小数点位置选择有5种，分别为 [image: image289.bmp][image: image290.bmp][image: image291.bmp][image: image292.bmp][image: image293.bmp].、[image: image294.bmp][image: image295.bmp][image: image296.bmp][image: image297.bmp].[image: image298.bmp]、[image: image299.bmp][image: image300.bmp][image: image301.bmp].[image: image302.bmp][image: image303.bmp]、[image: image304.bmp][image: image305.bmp].[image: image306.bmp][image: image307.bmp][image: image308.bmp]、[image: image309.bmp].[image: image310.bmp][image: image311.bmp][image: image312.bmp][image: image313.bmp]。出厂设置为 [image: image314.bmp][image: image315.bmp][image: image316.bmp][image: image317.bmp][image: image318.bmp].。

· [image: image319.png]


[image: image320.png]


[image: image321.bmp][image: image322.png]


 自动清零选择

    仪表上电自动清零选择参数。[image: image323.png]


[image: image324.png]


[image: image325.bmp][image: image326.png]


 = oN时，自动清零有效；[image: image327.png]


[image: image328.png]


[image: image329.bmp][image: image330.png]


 = oFF时，自动清零无效。出厂设置为oN。
· [image: image331.png]


[image: image332.bmp][image: image333.png]


[image: image334.bmp] 置零范围

    在测量状态，测量值在置零范围内时，按 [image: image335.jpg]


 键2秒可使显示置零。出厂设置为1000。
· [image: image336.bmp][image: image337.bmp][image: image338.bmp][image: image339.bmp] 数字滤波

力值测量装置受其本身固有频率影响和外界振动的传导会产生随机振动，从而使仪表的显示值不稳定。可视其振动的大小选择适当的数字滤波，使显示稳定。振动小时选择较小的数字滤波，振动大时选择较大的数字滤波。可选择的范围1~20。出厂设置为1。
· [image: image340.bmp][image: image341.bmp][image: image342.bmp][image: image343.bmp] 单位选择

0 - t，1 - kg，2 - g，3 - kN

· [image: image344.png]


[image: image345.png]


[image: image346.png]


 判稳范围

当测量值1秒内的变化量超过设置的 [image: image347.png]


[image: image348.png]


[image: image349.png]


 参数值时，仪表认为力值在变化，此时Mot灯亮。
· [image: image350.bmp][image: image351.bmp][image: image352.bmp][image: image353.bmp] 零位跟踪范围

如果在大于或等于1秒内，力值在零位跟踪范围内，读数将被跟踪至零。零位跟踪范围0~4个显示分度，为0时无跟踪。

· [image: image354.bmp][image: image355.bmp][image: image356.bmp] 比较输出设置的密码控制选择

    该参数决定比较输出设置是否受密码控制：

     [image: image357.bmp][image: image358.bmp] - 比较输出设置受密码控制   
 [image: image359.bmp][image: image360.bmp][image: image361.bmp] - 比较输出设置不受密码控制

[image: image362.png]


 标定说明
★ 注意：在标定前，将 [image: image363.bmp][image: image364.bmp][image: image365.bmp][image: image366.bmp] 零点跟踪关闭；不可按ZERO键清零；若上电时已开自动清零，请将 [image: image367.png]


[image: image368.png]


[image: image369.bmp][image: image370.png]


 参数设置为oFF后，再次上电方可标定。
1 自动标定

   出厂时，设置参数 [image: image371.png]


 =10000  [image: image372.png]


[image: image373.png]


[image: image374.png]


[image: image375.png]


 =2.0000
1.1自动零点调校：

按下 [image: image376.png]


 键后松开，2秒内在按 [image: image377.jpg]


 键不松开，2秒后进入调校状

态，显示 [image: image378.png]


[image: image379.png]


[image: image380.png]


。按 [image: image381.jpg]


 键，则进行零位标定。完成零位标定后，显示 [image: image382.bmp][image: image383.bmp][image: image384.bmp][image: image385.bmp][image: image386.bmp]，末位闪烁。

如果只调校零位，不调校量程，按 [image: image387.png]


 键退出调校，返回正常测量。

1.2自动量程调校

按下 [image: image388.png]


 键后松开，2秒内在按 [image: image389.jpg]


 键不松开，2秒后进入调校状态，显示 [image: image390.png]


[image: image391.png]


[image: image392.png]


 。
按 [image: image393.jpg]


 键，进行零位标定。完成零位标定后，显示 [image: image394.bmp][image: image395.bmp][image: image396.bmp][image: image397.bmp][image: image398.bmp]，末位闪烁。进入量程标定。

将标准砝码放在测力装置上，通过 [image: image399.jpg]


、[image: image400.jpg]


 和 [image: image401.jpg]


 键配合将显示数值设置为标准砝码的标准值，按 [image: image402.png]


 键完成量程标定。
	如果零点不用标定，在显示 [image: image403.png]


[image: image404.png]


[image: image405.png]


 后按 [image: image406.jpg]


 键直接进入量程标定。按 [image: image407.jpg]


 键进入数值修改， [image: image408.jpg]


 、[image: image409.jpg]


 和 [image: image410.jpg]


 键配合将显示数值设定为标准砝码的标准值，修改结束后按 [image: image411.png]


 键确认退出。

★  按 [image: image412.png]


 确认退出前，确保MOT灯未亮。

2用户无砝码标定
仪表出厂时，已按灵敏度和量程标定完成，用户只需设置使用传感器灵敏度，显示小数点和量程即可使用，再确保量程和灵敏度输入正确条件下，不需标定量程。

举例：传感器灵敏度为2.002 mv/v，4个传感器量程1t.总量程4t

无法码修正参数设置：
[image: image413.png]



量程

40000

[image: image414.png]


[image: image415.png]


[image: image416.png]


[image: image417.png]



传感器灵敏度

2.0020

[image: image418.bmp][image: image419.bmp][image: image420.bmp][image: image421.bmp]
显示小数点位置

0.0000

3用户手动微调

 一般称重物料已加满，不具备标定条件时，可通过零点和系数微调实现。注意：请先记录参数 [image: image422.bmp][image: image423.bmp][image: image424.bmp][image: image425.png]


 和 [image: image426.bmp][image: image427.bmp] 的值，标定后无法恢复。

3.1微调零点

    举例：有一大型储料罐，由于机械结构或传感器受力状态改变导致零点产生很大变化，显示重量不准，料罐无法清空重新标定零点，可以用手动输入零点内码的方法调整。
料罐装有物料，按照容积估算有20000kg，可实际显示有21000kg，如果继续添加1000kg物料，显示也会同时增加1000kg，则说明重量不准是零点变化引起的，可以修改零点参数 [image: image428.bmp][image: image429.bmp][image: image430.bmp][image: image431.png]


 ，将零点调高1000kg即可。

  零点调校公式：

    调校后的显示值 = 零点调校前的显示值 - ( [image: image432.bmp][image: image433.bmp][image: image434.bmp][image: image435.png]


 )  

3.2微调系数
    举例：假设秤台上砝码重量1000kg，仪表显示997kg，则标定系数需要增大1000÷997约等于1.00301，原先的标定系数 [image: image436.bmp][image: image437.bmp] =2.1672，需要将系数2.1672扩大1.00301倍，即 [image: image438.bmp][image: image439.bmp] =2.1737就可以了。 

  系数修正公式：

    调校后的显示值 = 系数修正前的显示值 × [image: image440.bmp][image: image441.bmp]  - ( [image: image442.bmp][image: image443.bmp][image: image444.bmp][image: image445.png]


 ) 

★ [image: image446.bmp][image: image447.bmp][image: image448.bmp][image: image449.png]


 ：自动标定量程最高可标定10000，若超过10000，则显示 [image: image450.bmp][image: image451.bmp][image: image452.bmp][image: image453.png]


 。

★ [image: image454.bmp][image: image455.bmp][image: image456.bmp][image: image457.bmp] ：自动标定量程时，输入信号码值超限。可能是 [image: image458.png]


 参数值过大。

★ [image: image459.bmp][image: image460.bmp][image: image461.bmp][image: image462.bmp] ：零点调校时，输入信号超过总量程的50%
★ [image: image463.png]


.[image: image464.png]


 ：当仪表输入信号与系数、量程、灵敏度的乘积超出范围时，显示 [image: image465.png]


.[image: image466.png]



当仪表的测量值大于45000或小于-19999时，显示 [image: image467.png]


.[image: image468.png]



当峰值或谷值超限时，会显示 [image: image469.png]


.[image: image470.png]


，清除峰谷值，即可显示正常
[image: image471.png]


 变送输出
变送功能与通讯功能只能选择一个

该功能为选择功能。变送输出有3个参数：

· [image: image472.bmp][image: image473.bmp]（op）—— 输出信号选择

选择为 
[image: image474.png]


[image: image475.bmp][image: image476.bmp][image: image477.bmp] 时：输出为4mA -20mA（或1 V -5V）

[image: image478.bmp][image: image479.bmp][image: image480.bmp][image: image481.bmp] 时：输出为0mA -10mA

       [image: image482.bmp][image: image483.bmp][image: image484.bmp][image: image485.bmp] 时：输出为0mA -20mA（或0 V -5V、或0 V -10V）

· [image: image486.bmp][image: image487.bmp][image: image488.bmp][image: image489.bmp]（bA-L）—— 变送输出下限设定

· [image: image490.bmp][image: image491.bmp][image: image492.bmp][image: image493.bmp]（bA-H）—— 变送输出上限设定

[image: image494.png]


 通讯接口
变送功能与通讯功能只能选择一个
该功能为选择功能。详细说明参见《CHBE系列仪表Modbus通讯协议》

	[image: image495.png]


 技术规格
1 基本规格
电源电压

AC电源
100-240 V AC 50/60 Hz
消耗功率
AC电源
7 VA以下
允许电压变动范围
电源电压的90 ~ 110 %
绝缘阻抗
100MΩ以上（500 V DC MEGA基准）
耐电压
在2000 V AC 50/60Hz下1分钟
抗干扰
IEC61000-4-2（静电放电)，Ⅲ级；

IEC61000-4-4（电快速瞬变脉冲群），Ⅲ级；

IEC61000-4-5（浪涌），Ⅲ级
防护等级
IP65（产品前面部分）
周围环境
温度
-10 ~ 55℃；保存 -25 ~ 65℃
湿度
35 ~ 85 %RH；保存 35 ~ 85 %RH
2 输入规格
测量控制速度

10次/秒 

基本误差

±0.05 %F.S

显示范围

-19999~45000，超载时显示 [image: image496.png]


.[image: image497.png]



输入信号

比例测量，配接4线制应变传感器，适应0.8~2.5mV/V
3 输出规格
接点输出

2点，250VAC/3A 阻性负载

外供电压

10V±2%，30ppm，150mA
4配件规格

A1

模拟量输出或通讯接口
电流输出4~20mA、0~10mA、0~20mA 

分辨力 1/3000

A2

电压输出0~5V、1~5V 

A3
电压输出0~10V 

M1

Modbus-RTU协议 RS232

速率：2400；4800；9600；19200

地址：0 – 99

应答时间：500μS（测量值）

M2

Modbus-RTU协议 RS485

*注：通讯功能和变送功能只能选择一种*
[image: image498.png]


 型号规格
[image: image499.png]



· ① 产品系列号

· ② 尺寸规格

· ③ 面板规格
· ④ 有此5位数字的，表示该产品按需求有特殊约定

· ⑤ 配件规格

· ⑥ 电源规格：V0表示220VAC供电

电源规格后带“N”的，表示该产品的选配件规格按需求有特殊约定

	


_1234567892.doc
[image: image1.png]






_1234567894.doc
[image: image1.png]






